## 小型医用设备
淮南市妇幼保健院小型医用设备采购项目采购需求清单
产品序号 | 科室 | 设备名称 | 规格/型号 | 基本要求 | 数量（台） | 备注
1 | 检验科 | 内排式高压灭菌器 | 80L | 1.提供整机免费维保大于或等于三年。 2.主体材质：06Cr19Ni10不锈钢； 3.设计压力：-0.1～0.28MPa； 4.设计温度：≥142℃； 5.★使用寿命：≥8年（16000次灭菌循环）； 6.开关门方式：手动平移式密封门，并提供证明材料； 7.★安全联锁：压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开，提供快开门安全联锁装置鉴定证书； 8.冷凝装置：内置蒸汽冷凝系统，灭菌结束后对内腔排出的水和蒸汽进行冷却处理，实现无蒸汽外排； 9.操作方式：面板感应式操作； 10.★排汽模式：可设定排汽阀开启的温度和时间，具有快排、慢排、不排3种排汽方式，避免液体灭菌时液体的溢出 11.程序名称：设有实验室程序、自定义程序，共108个程序可供选择和设定。 实验室程序包括固体类、固体废弃物、培养基、液体、琼脂程序共5个； 自定义程序可储存100个不同参数的程序； 12.★为保证设备主体使用寿命：生产厂家有特种设备生产许可证：工业管道安装GZ2以上; 13.为保证设备稳定性，生产商有相关实验室认可证书 14.★资质：电磁兼容检测报告，灭菌效果检测报告； | 1 | 预算1.85万元